## Slide 1: SEREBRAL OKSİMETRE
DOÇ.DR.HİJA YAZICIOĞLU
SBÜ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON KLİNİĞİ

## Slide 2
KARDİYAK CERRAHİ
GENİŞ ENDİKASYON
İLERİ YAŞ
KO-MORBİDİTE
ARTMIŞ PERİOP. KOMPLİKASYONLAR

## Slide 3: KARDİYAK CERRAHİDE SSS KOMPLİKASYONLARI
YAN ETKİLER
YAŞ
STROKE İNSİDANSI
64 Y >
64 – 65 Y
75 Y <
NCDF
1.Hafta % 60
2. Ay – 1. Yıl % 25 - 30

## Slide 4: ETYOLOJİ
Hipotansiyon
Anemi
Düşük Oksijen Saturasyonu
Anestezik ajanlar ( dolaylı olarak)
Daha önce geçirilmiş nörolojik olaylar
Genetik faktörler

## Slide 5: ÖNLEME
Sürekli, eş zamanlı, beyin monitörizasyonu
  EEG
  TCD
  JvSO₂
  Serebral Oksimetri ( NIRS )

## Slide 6: NIRS
Serebral SO₂ nu, non-invaziv, sürekli ölçen monitör
Arteriyel, venöz ve kapiller kan SO₂ gösterir
Frontal bölge
  Anterior Serebral Arter
  Middle Serebral Arter
O₂ sunum / tüketimi dengesi

## Slide 7: ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
İnfrared ışık kullanan teknoloji
  Pulse oksimetre (SpO₂ )
  Pulsatil
  660 / 940 nm dalga boyu
  Arteriyel Hb O₂ saturasyonu

## Slide 8: SEREBRAL OKSİMETRE
Non- pulsatil
Işığın yansıması prensibi
730- 810 nm
% 30 Art - % 70 Ven
Serebral Venöz SO₂
Bir ışık yayıcı, 2 sensör
  Ekstraserebral kontaminasyon minimalize

## Slide 9
Fotonların yolu parabolik
Infrared fotonlar 2 cm derine iner.
Bazal değer alınır
Her iki hemisfer arasında fark var mı
Her 5 sn de bir ölçüm

## Slide 10: NIRS (Serebral Oksimetre)
Kafatası infrared ışığa yarı-geçirgen
730- 810 nm dalga boyu
HbO₂
DeoksiHb
Su
Melanin pigmeti
Foton Absorbsiyonunu Etkiler

## Slide 11
MONİTÖR
KAN BASINCI ve SPO₂
JUGULER VENÖZ SATURASYON
SEREBRAL OKSİMETRE
BÖLGE
TÜM VÜCUT
TÜM BEYİN
FOKAL BEYİN

## Slide 13
L / R Bazal Değerler
rSO₂
L / R Anlık ölçüm
( 5sn de bir)
L / R % # , % değişim
TREND MÖNİTÖRÜ

## Slide 14: Serebral rSO₂ Değerlerini Yorumlama

## Slide 15: NORMAL ve NORMAL OLMAYAN DEĞERLER
Sağlıklı serebral dokuda rScO₂ 58 – 82
Kardiyak hastalarda bazal rScO₂ 65 ± 9 NORMAL
NORMAL OLMAYAN
L / R arasında 9 Ünit < fark
rScO2 bazal değerinden %20 den fazla düşme
rScO2 < % 50
rScO2 değerindeki düşme ile geçen süre (saniye) nin çarpımı 3000 % saniye değerinden fazla ise

## Slide 16
KPB sırasında değerler değişir
  Hemodilüsyon
  Isınma sırasında O₂ sunum- tüketim arasındaki dengesizlik
  Bunların dışında
  Yetersiz pompa akımı
  Hipokarbi (CO₂ ↓)
  Düşük OAB
  Anemi

## Slide 17: POZİSYON ve rSO₂
Kalbin malpozisyonu
Perfüzyon kanülünün malpozisyonu
Vasküler klemp
Kardiyak vent

## Slide 18: CO₂ ve rSO₂
Hipokapni, serebral vazokonsrüksiyon,
rSO₂ ↓
Hiperkapni, serebral vazodilatasyon,
rSO₂ ↑

## Slide 19: Hipoperfüzyon ve rSO₂
Üç başarısız entübasyon girişimindeki rSO₂ düşüşleri
sPO₂ hipoksi düzeyi ve şiddetini belirlemede güvenilir olmamış

## Slide 20: Hipoksemi ve rSO₂
rSO₂ de düşme
SaO₂ ve SpO₂ deki düşmeden
DAHA ERKEN
KPB, hemodilüsyon
rSO₂ geçici ↓

## Slide 21: rSO₂ ve ES Transfüzyonu
Hb < 7gr / dl
ES transfüzyonu

## Slide 22: rSO₂ ve Anestezi
İnhalasyon ajanları
Barbitürat
Propofol
KORTİKAL SUPRESSAN
VO₂ ↓
rSO₂↑

## Slide 23: rSO₂ ve Beyin Isısı
Hipotermiyi optimize etmek gerek
Suboptimal soğutma
Geçici serebral vazoparezi
Isınmada rSO₂ ile beyin ısısı ters ilişkili

## Slide 24: Selektif Serebral Perfüzyon
ASSP yeterli mi ?
Bazal ölçümlere göre rSO₂ > % 30 düşme
Yeni nörolojik hasar??

## Slide 25
Selektif Serebral Perfüzyon
(ASSP)
rSO₂ değişiklik

## Slide 26: Aort Anevrizma Op. Spinal Kord Koruma
Arkus aorta cerrahisi
Torakoabdominal aort op.
Spinal koruma
YETERLİ Mİ ?
  Ilımlı hipotermi
  BOS drenajı
  Farmakolojik yaklaşım

## Slide 27: Serebral Hiperperfüzyon
CEA
Karotis stent
Kros kaldırılınca
İpsilateral Hiperperfüzyon
rSO₂ > % 10 ↑
3 – 20 dk
Serebral Hiperperfüzyon Synd

## Slide 28: Konvülzyon
YB
rSO₂ trasesinde osilasyonlar
Bazale göre
% 20 < ↓
%10 < ↑
ÖNEMLİ

## Slide 31: KPB SIRASINDA rSO₂ DÜŞME
Bazale göre > % 20 düşme
rSO2 değerindeki düşme ile geçen süre (sn) nin çarpımı 3000 % saniye <

## Slide 32: KPB rSO₂ de DÜŞME, NELER YAPILABİLİR ?
1. Pompa akımı 2,5 L /dk /m² > , rezervuar yeterli ise debi↑
2. Debi artışına cevap yok ve OAB < 80 mmHg ise NE ekle
3. PaO2 <80 mmHg ise FiO₂ ↑
4. PCO2 < 30 mmHg ise kuru hava akımı azaltarak PCO2↑
5. Anestezi derinliği, nöromüsküler blok düzeyi kontrol et
6. Hb < 7 gr/dl, ES transfüzyon

## Slide 33: ÖZET OLARAK
Serebral oksimetre NIR ışığın oksijenize ve non-oksijenize kan tarafından absorbsiyonuna dayanan bir trend monitörüdür
Son değerleri pek çok değişkenden etkilenir
Kalp cerrahisinde bazal değerler prognostik anlam ifade edebilir
Intraop ciddi desaturasyon postop komplikasyonlar, NKDF ve hastanede yatış süresi ile koreledir
YB daki rölü giderek artmaktadır
Yeterli eğitim, algoritmik yaklaşım ve ekiple iletişim monitörizasyonun değerini anlamlı olarak arttırır.

## Slide 34: İLERİDE
Daha çok kullanım alanı bulacak
Pediyatrik kulanımı daha da artacak
Spinal kord kanlanması, korunması
Renal kanlanma
Splanknik bölge kanlanması
DAHA ÇOK ÇALIŞMA YAPILACAK

## Slide 35
TEŞEKKÜRLER